**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ (СПЕЦИФІКАЦІЯ)**

**Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі**

**Портативний прилад отоакустичної емісії (Аудіометр для об’єктивного дослідження слуху) код ДК 021:2015: 33120000 - 7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання Код НК 024:2023: 34013 Аудіометр з візуальним рядом**

**Товар повинен відповідати наступним технічним, якісним та кількісним характеристикам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Кількість** |
| 1 | **Портативний прилад отоакустичної емісії (Аудіометру для об’єктивного дослідження слуху)** | 1 |

**Загальні вимоги:**

**1.** Товар, запропонований Учасником, **повинен відповідати** медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації.

*Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) настанови (інструкції) з експлуатації (застосування, використання) українською), в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій*.

*Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в* ***Медико-технічних вимогах****, викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче* ***(надають всі учасники процедури закупівлі);***

**2.** Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

*На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер закупівлі, підтвердження повної комплектація згідно Медико-технічні вимоги, а також назву предмета закупівлі* ***(надають всі учасники процедури закупівлі);***

**Медико-технічні вимоги до Портативного приладу отоакустичної емісії (Аудіометру для об’єктивного дослідження слуху) код ДК 021:2015: 33120000 - 7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання Код НК 024:2023: 34013 Аудіометр з візуальним рядом**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги** | **Відповідність зазначити**  **(так або ні) з обов’язковим посилання на сторінку технічної документації** |
| 1 | Повинен бути призначеної для слухового скринінгу новонароджених і дітей методом викликаної отоакустичної емісії |  |
| 2 | Портативний прилад з живленням від акумуляторів або батареї |  |
| 3 | Метод обстеження слуху: викликана отоакустична емісія продуктів спотворень (DPOAE) |  |
| 4 | Характеристики приладу для отоакустичної емісії продуктів спотворень (DPOAE): |  |
| 5 | Рівень стимулюючих сигналів - 55 дБ та 65 дБ рівня звукового тиску; |  |
| 6 | Діапазон частот стимулюючих сигналів, не менше - від 2,0 кГц до 5,0 кГц |  |
| 7 | Рівень шумів мікрофону акустичного зонду:  не більше мінус 20 дБ рівня звукового тиску на частоті 2 кГц (ширина смуги 1 Гц)  не більше мінус 13 дБ рівня звукового тиску на частоті 1 кГц (ширина смуги 1 Гц) |  |
| 8 | Кількість тестів, які можуть бути виконані на одній зарядці вбудованого акумулятора приладу - не менше 1000 |  |
| 9 | Кількість годин роботи приладу на одній зарядці акумулятора - не менше 15 годин |  |
| 10 | Наявність зовнішнього бездротового принтера з  живленням від акумуляторів або батареї для  прямого друку результатів вимірювань |  |
| 11 | Маса приладу разом із зондом - не більше 210 г ± 5г |  |
| 12 | Інструкція українською мовою в якій вказані технічні характеристика товару (надати в складі пропозиції) |  |
| 13 | Рік виготовлення не раніше 2023 року |  |
| 14 | Наявність сервісного центру на території України та сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати гарантійний лист від учасника із зазначенням адреси сервісу та сертифікату інженера) |  |
| 15 | Комплект постачання:  - прилад -1 шт,  - акустичний зонд -1 шт,  - зарядний пристрій -1 шт,  - бездротовий термопринтер – 1шт,  - базовий набір вушних вкладок.  - кейс для переноски – 1 шт. |  |

**Усі посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз "або еквівалент".**

**Невідповідність запропонованого Учасником товару встановленим медико - технічним вимогам розцінюється як невідповідність пропозиції умовам тендерної документації.**